## Slide 1: Tema 3: Mätning av temperatur, tryck och flöde, respiration och ämnesomsättning
Föreläsare: Petter Holmlund & Sara Qvarlander
DEL 2

## Slide 2: Tema 3
Moment 1:
Mätteknik
Temperaturmätningar
Moment 2:
Tryckmätningar
Blodflödesmätningar
Moment 3:
Respiration
Moment 4:
Ämnesomsättningen

## Slide 3: Innehåll
Tryck
  Specialtillämpning: Intrakraniellt tryck
Blodflöde
  Titta lite extra på Ultraljud
    Bildexempel
    Tillämpningar
  Ny metod: MRI (blod- och CSF-flöde)
    Bildexempel
    Tillämpningar
Numeriska tryck- och flödessimuleringar
  Baserat på person-specifika data från t.ex. ultraljud eller MRI

## Slide 4: Intrakraniellt tryck
Lumbalpunktion
  Införande av nål i CSF-utrymmet i ländryggen
  Anslut nålen till ett vätskekatetersystem
  Sensorplacering viktig (nollning, referensnivå)
Intrakraniella sensorer
  Kateterspetsgivare som sätts in intrakraniellt
  Mäter direkt där sensorn sitter
  Kan monitorera ICP under en längre tid på detta sätt
Notes: Membrangivare som kopplas till ett vätskekatetersystem
Nämn kroppsposition, vilket gör att LP måste korrigeras om inte referensnivån är korrekt. Drift kan uppstå (tror jag) och sensorn kan då nollas om
Referens är I hividet: hörselgången eller foramen of monro
Andra sensorn svår att omkalibrera men ger direkt respons och ingen skillnad för olika frekvenser
CSF-trycket svänger med några mmHg och har ca 1Hz utöver andningsförändringar 0.25 Hz och mera kanske.

## Slide 5: Lumbal-infusion
Infusionsprotokoll
  Två nålar används, en för tryckmätning och en för själva infusionen
  Pumpar in vätska och mäter tryckresponsen
  Via matematisk modellering kan man beräkna om vätskan absorberas normalt i kroppen
Absorption av vätskan kan vara påverkad vid sjukdomen hydrocefalus
CELDA lumbar pressure measurement apparatus (Likvor, Umeå, Sweden)

## Slide 6: Tillämpningar intrakraniellt tryck
Monitorering vid traumatisk hjärnskada (TBI)
Diagnosticering av Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)
ICP föreslås också kunna vara en komponent i glaukom1 och de synrubbningar som drabbar astronauter under längre vistelser i tyngdlöshet2
Bestämning av CSF-systemets egenskaper (t.ex. hydrocefalus)
1: Jonas et al., Progress in retinal and eye research, 2015.
2: Mader et al., Ophthalmology, 2011.

## Slide 7: Blodflöden Ultraljud
Bygger på reflektion
  Skickar in ultraljudspulser som får studsa tillbaka till proben/sensorn
  Tiden mellan utsänd och reflekterad puls är det som mäts (hastigheten i kroppens vävnader ligger i medel på 1540 m/s)
Dynamisk undersökning
  Ger flödeshastigheter i realtid

## Slide 8: Blodflöden Ultraljud
Mäter blodflödeshastigheter med hjälp av doppler-effekten
Notes: Blodflödeshastigheten direkt proportionell till dopplerskiftet

## Slide 9: Blodflöden Ultraljud
Pulsad doppler
  Tillåter positionsbestämning (hastighetsprofiler)
  En sensor
  Övre gräns för hastigheter man kan mäta korrekt (aliasing)
Kontinuerlig doppler
  Kan mäta riktigt höga hastigheter
  Ingen positionsinformation (reflektioner från alla djup samtidigt)
  Två sensorer behövs
Notes: Vet vi ljudhastighet (och tid, som vi mäter) så får vi sträckan

## Slide 10: Blodflöden Ultraljud
Pulsed wave ultrasound
Colour doppler
Notes: Sträckade gula linjen visar riktningen på doppler-strålen
De två gula sträcken visar i vilken punkt (vilken volym) vi mäter i.
Gröna sträcken är vilken riktning vi korrigerar vinkeln till.

## Slide 11: Blodflöden Ultraljud
Monitorera blodflöden till organen
Detektera ökat blodflöde (kan tyda på infektion)
Lokalisera blodproppar, t.ex. djup ventrombos, stenoser eller plack
Uppskatta stenosgrad baserat på hastigheten
  Beräkna tryckfall över stenosen
    Förenklad Bernoulli:

## Slide 12: Magnetresonanstomografi (MRI)
  Bygger på interaktioner mellan magnetiska fält och kärnspin
    Väte har denna spin-egenskap vilket gör att vatten kan användas för avbildningen med MR
  Manipulera det magnetiska moment som dessa spins genererar
    Genom att applicera olika magnetfält över patienten så kan man styra momentets frekvens, fas och riktning
  Flödeshastighetsmätningar med MRI kallas för phase contrast-MRI (PC-MRI)
1: This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license. Author: Jan Ainali. The image and a link to the license can be found at: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI-Philips.JPG
Notes:       Vatten ger en relativt stark signal och finns överallt i kroppen

## Slide 13: PCMRI
T.ex. blod- och CSF-flöden
Flödesriktning in och ut ur planet
Intensiteten reflekterar hastigheten
Specificera max-hastigheten (velocity encoding)
  Aliasing
Notes:   Medelvärdesbildar över flera cykler (oftast hjärtcykler) för att få fram flödeshastigheter över tid

## Slide 14: 4D flow MRI

## Slide 15: Tillämpningar MRI
Undersöka perfusion (blodgenomströmningen) till olika delar av hjärnan
  Stroke, Alzheimers, INPH
  Kollateralflöden
Pulsationseffekter i hjärnan (t.ex. kopplat till Alzheimers1)
Undersöka blodflödesresponsen vid neurologisk aktivitet (funktionell MRI)
1: Rivera-Rivera, Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 2015.
Notes: Utföra en uppgift och man detekterar de platser I hjärnan som aktiveras (t.ex. Genom ökat blodflöde till de regionerna)

## Slide 16: Tillämpningar MRI
Kärlens hemodynamik
  Förträngningar (inklusive mer detaljerade förändringar, som t.ex. turbulens1)
  Kollateralflöden
  Hjärtats hemodynamik
    Volymsförflyttningar mellan hjärtats hålrum
    Bakåtriktade flöden
    Klaffarnas funktion (t.ex. hemodynamiska markörer2)
1: Ha et al., Scientific reports, 2017.
2: Hassanabad et al., Journal of Magnetic resonance imaging, 2020.

## Slide 17: Numeriska tryck- och flödessimuleringar (CFD)
+
Strukturell bild
Hastighetsbild

## Slide 18: Numeriska tyck- och flödessimuleringar (CFD)

## Slide 19: Tillämpningar CFD
Tryckbestämningar (blodkärl, hjärta, hjärna)
Avancerade flödesbeteenden
  Turbulens
Kan kombineras med värmeberäkningar, partikel- eller kontrastspridning, etc.
Uppskatta storheter som inte går att mäta
  Väggskjuvspänningar i kärlväggar

## Slide 20: Tillämpningar CFD
Simuleringarna endast så bra som det data man baserar dem på

## Slide 21
Slut